ＷＫＳ－９ 型

微机开口闪点自动测定仪

使用说明书

吉 林 市 吉 分 仪 器 有 限 公 司

地址: 吉林省吉林市青年路3288-1号

电话: (0432) 62591167  66596581

邮编: 132001

目         录

一、概述..............................2

二、技术指标..........................2

三、工作原理..........................2

四、使用说明..........................2

五、保管和使用期限....................7

六、注意事项..........................7

七、产品成套性........................8

一、概述

ＷＫＳ－９型微机开口闪点自动测定仪符合国家GB3536--83《石油产品闪点和燃点测定法（克利夫兰开口杯法）》标准。

本仪器以ＭＣＳ－５１系列单片机为核心，配合现代高新检测技术，实现自动控制升温速率；自动扫描点火试验；数字显示温度；自动打印测试结果及油品代号等内容。

本仪器广泛应用于石化、电力、铁路和科研等部门，其工作可靠、操作简便、测量准确的特点是油品分析和质量检查不可缺少的设备。

二、技术指标

⑴、环境温度：＋１０℃～＋３０℃

⑵、相对湿度：＜８０％

⑶、供电电源：ＡＣ２２０Ｖ±１０％ ５０Ｈｚ±１Ｈｚ

⑷、量    程：室温～４００℃

准 确 度：０．２％

分 辨 力：０．１℃

⑸、重 复 性：闪点＜１５０℃      误差≯４℃

闪点＞１５０℃      误差≯６℃

⑹、扫描点火周期：２℃／次

⑺、升温速率：符合ＧＢ３５３６－８３标准

⑻、点火方式：手动调节气阀，４ｍｍ液化汽火焰

⑼、加热功率：８００Ｗ

⑽、外型尺寸：控制箱 350×230×340（ｍｍ）

⑾、重    量：＜１６Ｋｇ

三、工作原理

本仪器依据国家标准的规定，以ＭＣＳ－５１系列单片机为核心，实现整个试验过程的全自动控制。即将试样装入油杯后，输入预定闪点值，启动仪器，仪器自动控制升温速率。当温度达到预定闪点前２８℃时，自动扫描点火试验。当有闪火现象出现时自动检测闪点温度，并且锁定该温度值，同时自动打测试结果。

四、使用说明

(-)安装及调整：

①、仪器拆箱后应水平放置。

②、检查外观及各部件有无损坏，紧固件是否松动，配件是否齐全。

③、连接好电源线。

④、仪器安装清参照图一和图二进行。

1          2      3      4    5     6         7  8

1电火调节 ２、检测臂  ３、点火杆  ４、油杯  ５、温度显示  ６、键盘  ７、电源开关  ８、打印机

图一 ：仪器正面简图

1                                                   2

3

1、电源插座 ２、扫描速度调整旋钮 3、燃气进气咀

图二：仪器背面简图

㈡、面板说明：（简图如下）

WKS－９微机开口闪点自动测定仪

温  度  显  示

复位

显示                 启动   手动

吉林市吉分仪器有限公司  电   源

面板共６个按键，各键功能如下：

①、“显示”键：

功能选择键。每按动一次该键，数字显示屏显示：

第一次显示温度。表示当前被试验油品的实际温度。

第二次显示预设闪点值。用于设定闪点值。

第三次显示油品代号。表示当前试验的油品代号。

②、“△”键、“▽”键：

与“显示”键连用，用于设定闪点值及输入油品代号。

按“△”键时，选择设定数值的位数；按“▽”键时，数值向正

向变化（０～９）。

③、“手动”键： 用于试验过程中手动扫描点火。

④、“启动”键：用于启动仪器，使仪器进入自动测试状态。

⑤、“复位”键：按下该键后，仪器恢复初始状态，并闪烁显示光标“Ｕ”。

㈢、操作程序：

①、按标准要求准备试样，并将试样倒入油杯，使试样液面

与油杯刻线相切，然后将油杯放在加热浴上。

②、将检测臂放下，调节好检测环的高度。

③、打开电源开关，仪器显示屏将闪烁“Ｕ”，风冷电机开

始工作。

④、按一下“显示”键，显示屏显示当前油温。

⑤、再连续按动“显示”键、“△”键与“▽”键，输入闪

点预设值及油品代号。

如：预闪点值为２３５℃，油品代号为“１２３”：

ａ：连续按两下“显示”键，仪器显示屏显示：

| C | 2 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

表示可以输入预闪点值。（此时本机已内设预闪点值为

２２０℃，如不需更改可不进行此项操作）

ｂ：按动“△”键，使仪器显示屏显示：

| C | C | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

表示可以输入预闪点值的百位数。

ｃ：连续按动“▽”键，使仪器显示屏显示：

| C | 2 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

ｄ：按动“△”键，使仪器显示屏显示：

| C | 2 | C | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

表示可以输入预闪点值的十位数。

ｅ：连续按动“▽”键，使仪器显示屏显示：

| C | 2 | 3 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

ｆ：按动“△”键，使仪器显示屏显示:

| C | 2 | 3 | C |
| --- | --- | --- | --- |

表示可以输入预闪点值的个位数。

ｇ：连续按动“▽”键，使仪器显示屏显示:

| C | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

ｈ：再按动“显示”键，使仪器显示屏显示：

| コ | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |



表示可以输入油品代号。

ｉ：按动“△”键，使仪器显示屏显示：

| コ | C | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |



表示可以输入油品代号的百位数。

ｊ：连续按动“▽”键，使仪器显示屏显示

| コ | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

ｋ：按动“△”键，使仪器显示屏显示

| コ | 1 | C | 0 |
| --- | --- | --- | --- |



表示可以输入油品代号的十位数。

ｌ：连续按动“▽”键，使仪器显示屏显示:

| コ | 1 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

ｍ：按动“△”键，使仪器显示屏显示：

| コ | 1 | 2 | C |
| --- | --- | --- | --- |

表示可以输入油品代号的个位数。

ｎ：连续按动“▽”键，使仪器显示屏显示：

| コ | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |



注：在操作过程中，如输入错误则可重复上述操作。

ｏ：操作结束后，按动“启动”键，启动仪器，仪器进入自

动测试工作状态。此时风冷电机停止工作。

ｐ：试验结束后，仪器将自动锁存和打印测量数据，同时自动启动冷却电机和停止加热及关闭气源。这时用户请取出打印记录以留作备份，待仪器冷却后关闭电源。

注：如需试验多次，应待仪器完全冷却后再进行。

Q：将试样倒出，擦干温度传感器及检测环的残油，清洗油杯，以备下次试验使用。

㈣、自检说明：

当仪器进行试验，显示屏显示以下数字时，属于仪器自检：

①、显示屏显示“０１”数字，则告之操作者所定预闪点偏高（即首次扫描便发生闪火），请调整预闪点值并重新输入；

②、显示屏显示“０２”数字，则告之操作者所定预闪点偏低（即油温已超过预闪点３０℃），请调整预闪点值并重新输入。

㈤、火焰调节

顺时针旋转机钮,火焰强度降低;反之减弱。

五、保管和使用期限

⑴、仪器应存放在温度－１０℃～４０℃、相对湿度在８０％以下，且空气中不含有腐蚀性气体的环境中。

⑵、在用户遵守产品的保管、使用、安装、运输规则的条件下，从本厂发货日期起一年内，因产品制造质量不良而发生故障不能正常工作时，本厂免费为用户维修或更换零件，超过保修期时收取维修费。

六、注意事项

⑴、仪器外壳应与大地接触良好以保证安全；

⑵、在更换保险丝或其它零部件时，应拔下电源插头；

⑶、仪器使用完毕后，应及时切断电源；

⑷、非本厂维修人员不得随意拆启仪器；

七．产品成套性

⑴、测定仪                         １台

⑵、电源线                         １根

⑶、油  杯                         １个

⑷、打印纸                         １卷

⑸、使用说明书                     １份

⑹、合格证                         １份

⑺、保险丝（5A）                   2 支

吉 林 市 吉 分 仪 器 有 限 公 司

───────────────────

地址: 吉林省吉林市青年路3288-1号

电话: 0432-62591167,0432-66596581

邮编: 132001