ＫＶ２００７型

全自动运动粘度测定仪

使用说明书

吉林市吉分仪器有限公司

─────────────────────

地址: 吉林省吉林市青年路3288-1号

电话: 0432-62591167  66596581

邮编: 132001

目         录

一、概述.....................................1

二、技术指标.................................1

三、工作原理.................................1

四、使用说明.................................2

五、保管和使用期限...........................６

六、注意事项.................................６

七、产品成套性...............................６

一、概述

KV2007型全自动运动粘度测定仪符合国家GB/T265-88《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》标准，用于测定液体石油产品（指牛顿液体）的运动粘度和动力粘度（动力粘度可由测得的运动粘度乘以同温度下液体的密度求得），其单位为m/s2，通常在实际中使用 mm2/s。本仪器也适用于ISO3104、ASTMD445、IP71 标准规定的方法。

本仪器以MCS-51系列单片机为核心，以精密金属铂电阻作为测温元件，实现高精度的恒温控制。其特点是工作可靠、操作简便、精度高，广泛应用于石化、电力、铁路、科研等部门，是油品分析和质量检查不可缺少的设备。

二、技术指标

⑴．毛细管粘度计：一组（13支），均符合SH/T0173-92 《玻璃毛细管粘度计技术条件》的规定，内径分别为：0.4、0.6、0.8 、1.0 、1.2、1.5 、2.0 、2.5 、3.0 、3.5、4.0、5.0、6.0 毫米（其中5.0 、6.0 两种不附系数表，用户自行校测）

⑵．控温点：2 0 ～ 100℃ 控温精度：±0.1℃ 数字显示温度，分辨力：0.1℃  准确度：±0.1％

⑶．控温加热器功率：1000Ｗ

⑷．辅助加热器功率：800Ｗ

⑸．搅拌电机功率：25Ｗ

⑹．搅拌速度：1300转／分

⑺．测量孔数：2 孔

⑻．最长计时时间：999.9S

⑼．计时精度：0.1S

⑽．电源电压：AC220V±10％  50Hz±1Hz

⑾．使用环境：温度 25℃±10℃；相对湿度＜85％

三、工作原理

1

牛顿液体即指液体的剪切应力和剪切速率之比为一常数，亦指液体的剪切应力和剪切速率与粘度无关。

本仪器以MCS-51系列单片机为核心，在设定一恒温点后，仪器自动加热、自动恒温、自动开启搅拌电机，当温度恒定后，便可按GB/T265-88标准规定的方法进行试验。

四、使用说明

- 面板结构示意图

ＫＶ2 0 0 7 型

全自动运动粘度测定仪

吉林市吉分仪器有限公司

面板共６个按键，在不同状态下各键功能也不一样;本仪器采用点阵式彩色液晶显示器，可同时显示汉字数字和图形，设有四种功能供操作者使用(可根据提示进行操作);

㈡．操作程序

1.将仪器控制箱水平放置,盖好浴盖。

2.接好电源线及跨接线，将传感器插在浴盖上的安装孔上。

3.调节仪器底脚螺栓，使浴盖处于水平位置。

4.按GB/T265-88方法标准的规定，准备试样并向恒温浴内添加恒温液，使加热器的螺旋部分全部浸在恒温液里。

5.将毛细管粘度计安装在夹持器上，并且放在浴盖上的测试孔内。

6．打开电源开关，仪器显示屏滚动显示：

“欢迎使用吉分仪器 ”

“  JF   ”

“ 吉林市吉分仪器有限公司”最后显示：

“  KV2007型 全自动运动粘度测定仪”

“  粘  度  测  量  请  按 “   ””

“  测  量  档  案  请  按 “   ””

“  售  后  服  务  请  按 “    ””

“  仪  器  检  查  请  按 “     ””

下面分别说明如下：

⑴、“  仪  器  检  查  请  按 “   ””状态系检查仪器各项功能是否正常;按下该键屏幕显示：

“  仪 器 功 能 检 查  ”

“  温 度: ０３５.０℃ ”

“  检测一: “    ”    检 测 二“    ””

“  功检二 :“    ”    打   印 “    ” ”

“  确认: O K   返回 : 复 位 ”

按此定义操作，可以检查仪器各项功能是否正常;

⑵、“  售 后 服 务 请 按 “     ””状态系本公司产品售后服务内容和承诺;按下该键屏幕显示：

“  售  后  服  务  ”

“ 本公司专业生产石油化工分析仪器”

“ 产品保修期18个月,终身服务”

“ 免费送货上门,安装调试,培训人员”

“ 以旧换新,低价换代,化验水平精确”

“  返 回 请 按     “ 复位 ”键  ”

⑶、“  测 量 档 案 请 按 “    ””状态系本仪器将所测得的数据记录存档,以被查阅:按下该键屏幕显示：

“  测  量  档  案  ”

“ 序号   日   期     粘   度”

“  005    04 06 22    149.0”

“  006    04 06 22    147.0”

“ 查 阅 请 按 “              ””

“ 返 回 请 按   “ 复位 ”键  ”

⑷、“ 测 量 请 按 “   ””状态系本仪器进行参数设置;按下该键屏幕显示：

“  设          置  ”

“  恒 温 温 度: 0 5 0 . 0 ℃”

“  常 数:1.00.0234  2.001234 ”

“  时 间:05-10-28   08:21”

“  修 改 请 按: “      ”键 ”

“  确 认 : O K  返 回 : 复 位  ”

在参数被确认,即按下“ O K ”键后将进入测量控温状态,屏幕显示：“正在进行控温”状态;否则需要修改,屏幕显示：

“  设          置  ”

“  恒 温 温 度: 0 5 0 . 0 ℃”

“  修 改 请 按: “       ” 键 ”

“  常 数:1.00.0234  2.001234”

“  修 改 请 按: “       ” 键  ”

“  确 认 : O K  返 回 : 复 位  ”

在温度常数被确认,即按下“ O K ”键后屏幕显示：

“   日   期   设   置  ”

“  日          期:0 4 年 0 6 月 2 2 日”

“  年 修 改 请 按:      “     ”  键 ”

“  月 修 改 请 按:      “     ”  键 ”

“  日 修 改 请 按:   “        ”  键

“  确 认 : O K  返 回 : 复 位  ””

在日期被确认, 即按下“ O K ”键后屏幕显示：

“  正 在 进 行 控 温 ”

“  浴 温 : 036.6 ℃ 恒 温: 050 ℃”

“  状态:已经恒温,可以试验/没有恒温,正在加热”

“  自动测量 管1.    管2.    ”

“  手动测量 管1.    管2.    ”

“  温校 : O K  返 回 : 复 位  ””

到此时仪器进入全自动控温状态;当浴温恒定在设定温度值01℃时就可以进行测量试验,可选择自动,手动和温度校正。选择自动测量时屏幕显示：

“  管1(2)自(手)动测量 ”

“  浴 温 : 036.6 ℃ 恒温: 050 ℃”

“  测 量 :平均值: 142.3S”

“  1. 142.3  2.142.2  3.142.4”

“  粘 度:017.5  mm²/s  寄 存: 0 0 6 ”

“  启 动：   返 回：OK  停 止：复位 ”

注：如需试验多次，应按下OK键可重新进行试验；

7. 将试样倒出，安标准规定清洗毛细管,保持清洁,以备下次能够正常试验使用。试验结束后，如果不继续试验，则关闭电源。

㈣．计量系统校正

温度测量校正:按仪器提示操作,将标准温度计所测值输入到仪器中按下OK键校正完成。

五．保管和使用期限

１．仪器应存放在温度－１０℃～４０℃、相对湿度在８０％以下，且空气中不含有腐蚀性气体的环境中。

２．在用户遵守产品的保管、使用、安装、运输规则的条件下，从本厂发货日期起一年内，因产品制造质量不良而发生故障不能正常工作时，本厂免费为用户维修或更换零件，超过保修期时收取维修费。

六．注意事项

１．仪器外壳应与大地接触良好以保证安全；

２．在更换保险丝或其它零部件时，应拔下电源插头；

３．仪器在启动前，应确保水位不低标定水位线；

４．非本厂维修人员不得随意拆启仪器；

５．仪器使用完毕后，应及时切断电源；

６．仪器设定温度应高于环境温度5℃以上；

七．产品成套性

１．测定仪                      　１台

２．毛细管粘度计                  １支

３．水银温度计  （用户选配）

４．吸管线                        ２根

５．电源线                        １根

６．使用说明书                    １份

７．合格证                        １份

吉林市吉分仪器有限公司

─────────────────────

地址: 吉林省吉林市越山路同乐胡同３号

电话: 0432-62591167  66596581

邮编: 132015